**医用冷藏箱参数**

1、★有效容积≥1200L，立式，双门或三门结构

2、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

3、箱内照明：开门自动照明和手动打开照明选择功能，使箱体内部一目了然。

4、★制冷系统：压缩机顶置设计，箱内无台阶，便于物品存放，环保制冷剂；具备自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2～8℃范围内。

5、▲控温性能：强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2～8℃范围内；确保箱内温度保持在2～8℃，温度控制范围符合GSP要求。

6、控湿性能：湿度自动控制在35％～75％RH范围内，优先选用。

7、★温度显示：显示精度0.1℃。

8、▲产品配置：双层透明保温玻璃门，门体带有防凝露加热功能，门体配锁。底部前脚轮可固定。

9、▲报警功能：具有高温报警、低温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警等多种报警功能，灯光闪烁、蜂鸣报警模式，物品存放更安全。

10、▲报警蓄电池：提供≥48小时显示及报警功能。

11、▲数据接口：标配USB数据导出功能。标配远程报警接口。

12、★冷凝水处理：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理烦恼。

13、★测试孔：标配测试孔，方便用户测试箱内温度。

14、▲标配除霜功能，有效解决箱内结霜问题。

15、★产品注册：产品具有医疗器械注册证（注册证上有投标的型号）

**技术及售后服务**

1．整机5年质保，

2．赣州配有售后工程师，机器故障后，24小时内可到院处理。