SBZ2025011体外除颤监护仪基本要求

一.设备用途及功能

监测生命体征，心脏电除颤。

二.核心性能参数

1.除颤能量范围

成人模式:最高能量≥200J(单相波)或120J(双相波)，儿童模式能量可调(通常50-100J)。

2.同步电复律功能

支持R波同步触发，精准释放能量，避免早搏干扰，适用于房颤、房扑、室上速等同步电复律场景。

3.智能心律分析系统

自动识别心律类型(如VF/VT/正常节律)，准确率≥99%，减少人工误判风险。

4.电池与续航能力

内置高容量锂电池，满电状态下支持≥30次连续除颤或≥3小时监护，支持外部电源供电，满足长时间急救需求。

5.便携性与操作便捷性

重量≤6kg，轻便易携带;一键启动、语音提示、触摸屏操作，缩短急救准备时间。

6.多参数监护功能

集成心电(ECG)、直氧饱和度(SpO2)、呼吸频率、血压监测，支持实时数据记录与传输。

7.数据管理与信息化

内置存储模块，可记录≥500次抢救数据，支持USB/蓝牙导出，兼容医院信息系统(HIS/LIS)。

- 三、安全与可靠性

- 1.自动阻抗补偿:根据患者胸阻抗动态调整能量输出，提高除颤成功率。

- 2.安全防护设计:电极板接触监测、除颤前语音警告、防误触锁屏功能，保障操作安全。

3.符合国际标准:通过IEC 60601-1、AAMI DF10等认证，确保设备安全性与有效性。

SBZ2025012酶联免疫分析仪基本要求

- 工作条件:温度为18-30℃，相对湿度为30%-80%的环境下稳定运行，电源要求为220V，50 Hz±1 Hz。

- 2.设备用途及功能:

1.技术规格

1.1检测模式:单波长、多波长。

1.2测量通道:≥8个。

1.3测板类型:96(8*12)，48(4*12)孔，平底、U型底和V型底的微孔板。

1.4滤光片:标配 405、450、492、630nm 标准滤光片。

1.5波长范围:400至750nm。

1.6操作模式:配套电脑端工作站软件测试，可与1is系统进行互联。

1.7检测类型:吸光度、定性、定量。

1.8吸光度测试:可一键读取、导出吸光度原始数据。

1.9测试:开放式 CUT-0FF判定公式，支持判断条件输入、有效性条件输入、灰区设置等功能。

2.产品基本配置:设备、电脑

3.技术及售后服务:

3.1质保3年以上,质保期内免费维修及更换故障部件(包括主机、配件及软件系统等)，质保期内设备发生3次故障需延长一年质保期或更换全新设备，质保期内软件免费升级。

3.2因设备自身质量问题导致的误诊、停机等供货商需承担连带责任赔偿。

3.3 故障设备 24小时内响应，提供远程技术支持。

3.4定期回访检查设备的运行状态。

3.5每年免费提供一次的仪器校准服务,并提供校准报告。

3.6免费提供 LIS 接口的对接。

SBZ2025013全自动血沉分析仪基本要求

1.工作条件:温度为18-30℃，相对湿度为30%-80%的环境下稳定运行，电源要求为 220V，50 Hz±1 Hz。

2.设备用途及功能:

1.技术规格

1.1适用通用血沉管。

1.2检测方法:光学法、动态图像分析法、魏氏法的自动化改良。自动感应新样本的插入并开始检测，无需操作。

1.3样本位:10-40个。

1.4测试结果可再次查询。

1.5测量范围:0-160mm/h。

1.6提供的结果参数:血沉结果、可打印沉降曲线。

1.7内置热敏打印机。

1.8可连接LIS 系统。

1.9测量精密度小于 0.2mm。

1.10 抗干扰能力:不受黄疸、溶血、乳糜血等病理样品的影响和外来因素干扰。

2.产品基本配置:

仪器设备

3.技术及售后服务:

3.1质保2年以上,质保期内免费维修及更换故障部件(包括主机、配件及软件系统等)质保期内设备发生3次故障需延长一年质保期或更换全新设备，质保期内软件免费升级。

3.2因设备自身质量问题导致的误诊、停机等供货商需承担连带责任赔偿。

3.3 故障设备 24 小时内响应，提供远程技术支持。

3.4定期回访检查设备的运行状态。

3.5每年免费提供一次的仪器校准服务，并提供校准报告。

SBZ2025014全自动血培养仪基本要求

1.工作条件:温度18-30℃，相对湿度10%-80%的环境下运行稳定，电源要求为220V，50 Hz±1Hz。

2.设备用途及功能:

1.技术规格

2.1 检测原理:比色法

2.2待测样本:标本来源:血液、无菌体液

2.3 瓶位数量:60-120个瓶位

2.4 运算方式:采用多种数学运算模式，提升阳性检出率，并加快阳性结果检出时间

2.5 培养周期:支持设置默认培养周期，同时支持单个培养瓶设置培养周期，支持培养瓶的重新装载;

2.6 孵育温度:温度范围 25℃-45℃，孵育温度准确度±0.5℃;

2.7培养方式:支持需氧、厌氧培养。

2.8 报警功能:提供温度失控、系统故障等报警;

2.9 放瓶方式:直接扫码一步上样，可随意放瓶;支持批量装载培养瓶、卸载培养瓶；

2.10操作系统:彩色液晶电容式触摸屏，中文操作界面，支持外置键盘和鼠标;

2.10 孔位校准:支持人工校准和自动质控；

2.11使用年限：5-10年；

2.12 配套耗材:成人需氧血培养瓶、儿童需氧血培养瓶。

3.产品基本配置:

仪器设备、彩色液晶电容式触摸屏。

- 技术及售后服务:

- 4.1质保5年以上,质保期内免费维修及更换故障部件(包括主机、配件及软件系统等)，质保期内设备发生3次故障需延长一年质保期或更换全新设备，质保期内软件免费升级。

4.2因设备自身质量问题导致的误诊、停机等供货商需承担连带责任赔偿。

4.3 故障设备 24 小时内响应，提供远程技术支持。

4.4定期回访检查设备的运行状态。

4.5每年免费提供一次的仪器校准服务，并提供校准报告。

SBZ2025015医用冷冻冰箱(-20℃)基本要求

一、工作条件:温度为18-30℃，相对湿度为30%-80%的环境下稳定运行，电源要求为 220V，50 Hz±1 HZ。

二、设备用途及功能:

1.技术规格

1.温度控制:-20℃至-30℃、LCD 显示。

2.多种故障报警:如高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、远程报警等

3.容积:260-400L。

三、技术及售后服务:

3.1质保4年以上,质保期内免费维修及更换故障部件(包括主机、配件及软件系统等)质保期内设备发生3次故障需延长一年质保期或更换全新设备，质保期内软件免费升级。

3.2故障设备 24小时内响应，提供远程技术支持。

3.3定期回访检查设备的运行状态。

3.4每年免费提供一次的仪器校准服务，并提供校准报告