宫腔镜膨宫机的技术需求

宫腔镜膨宫机的核心技术需求是精准恒压 / 恒流、安全监测、稳定灌流、人机友好、兼容耐用，满足宫腔镜检查与手术的宫腔扩张、视野维持与液体管理需求。以下为完整技术需求框架：

一、核心功能需求

- 膨宫模式

  - 支持恒压模式（优先）与恒流模式双模式切换，适配检查 / 电切 / 冷刀等不同场景。

  - 恒压：自动调节流速维持设定压力；恒流：固定流速，压力随宫腔阻力变化。

- 压力控制

  - 设定范围：15–150 mmHg（临床常用 60–100 mmHg），最高阈值≤200 mmHg。

  - 调节精度：≤±1 mmHg，压力波动≤±3 mmHg。

  - 具备超压自动泄压与声光报警，防止子宫穿孔。

- 流速 / 流量控制

  - 流速设定：0–500 mL/min（常用 200–400 mL/min），精度≤±5 mL/min。

  - 实时计量：入液量、出液量、净吸收量（差值），精度 ±5 mL。

  - 支持大流量快速膨宫（≥400 mL/min）与低流量精细操作。

- 安全监测与报警

  - 压力异常：超压 / 欠压 / 压力骤降（穿孔预警）。

  - 流量异常：流速过低 / 过高、管路堵塞 / 脱落。

  - 气泡报警：管路进气，防止空气栓塞。

  - 液体失衡：净吸收量超限（≥1000 mL）预警。

  - 泵故障 / 传感器异常自检与提示。

- 液体管理

  - 适配介质：生理盐水、5% 葡萄糖、甘露醇等，无腐蚀、无结晶。

  - 双路 / 双袋进液，减少气泡，支持连续供液。

  - 回流顺畅，防虹吸，带过滤（≥0.2 μm）防堵塞。

二、硬件与结构需求

- 泵体与驱动

  - 蠕动式 / 滚动挤压式泵头，无接触、无泄漏、易维护。

  - 双压力传感器（机器端 + 宫腔端），补偿高度差（±50 cm）。

  - 噪音≤70 dB (A)，连续运行稳定。

- 显示与操作

  - ≥7 英寸彩色触摸屏，中文界面，显示：设定 / 实际压力、流速、入 / 出 / 净液量、报警状态。

  - 脚踏开关 + 面板双控，支持术中快速调节。

  - 参数记忆（≥5 组），一键调用常用设置。

- 管路与耗材

  - 医用级 PVC / 硅胶管路，耐高压、耐高温高压 / 低温等离子消毒。

  - 一次性无菌管路 + 可重复使用管路可选，非计数式。

  - 快速接头，防接反，防漏，适配主流宫腔镜接口。