附件

一、心电监护仪产品参数

1、整机要求：

1.1 便携一体式监护仪,整机无风扇设计。

1.2 ≥10英寸彩色液晶显示屏，分辨率≥800*600，≥9通道波形显示。

1.3 标配锂电池，工作时间≥4小时。

1.4 安全规格：ECG,TEMP,SpO2,NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.5 监护仪设计使用年限≥10年。

1.6 主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落，提供说明书或彩页证明文件。

2、监测参数：

2.1 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。

2.2 采用ECG多导同步分析技术。

2.3 心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s≥4种选择。

2.4 具备智能导联脱落监测功能。

2.5 提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等。

2.6 提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-250。

2.7 血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%。

2.8 采用抗干扰和弱灌注血氧技术。

2.9 无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式，支持整点测量。

2.10 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30～290mmH。

2.11 提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等。

3、系统功能：

3.1 具有三级声光报警，参数报警级别可调。

3.2 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

3.3 具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式≥5种工作模式。

3.4 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

3.5 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.6 支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。

3.7 主机集成附件收纳箱，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置。

3.8 主机面板上有报警复位键、报警暂停键、NIBP、波形冻结、主菜单等实体按键（非屏幕快捷键）。

3.9 支持它床观察，可同时监视≥10它床的报警信息。

4、配置要求：

4.1 主机≥1套

4.2 锂电池≥1快

4.3 国标电源线≥1条

4.4 心电算法（3/5导ARR+ST）≥1套

4.5 美标+儿童+3导+按扣式+一体式+心电电极≥1套

4.6 电极片+导联线+电缆：5导,儿童,按扣,抗除颤型,AHA≥1套

4.7 血氧探头（儿童，绑带式，一体式）≥1套

4.8 儿童袖套(大、中、小)≥1套

心电监护仪配置清单（配置要求）：

4.1 主机≥1套

4.2 锂电池≥1快

4.3 国标电源线≥1条

4.4 心电算法（3/5导ARR+ST）≥1套

4.5 美标+儿童+3导+按扣式+一体式+心电电极≥1套

4.6 电极片+导联线+电缆：5导,儿童,按扣,抗除颤型,AHA≥1套

4.7 血氧探头（儿童，绑带式，一体式）≥1套

4.8 儿童袖套(大、中、小)≥1套

二、光固化机技术参数

1.光源类型：LED冷光源，低产热，避免牙髓刺激。

2.光强范围≥1,200 mW/cm²（可调节，步进≥3档）。

3.波长范围430-490 nm（峰值460±10nm）匹配通用型树脂。

4.照射头尺寸*|直径8-10mm，可360°旋转适应后牙窄小操作空间。

5.续航能力**|满电支持≥200次照射（单次10s）/ 连续工作≥2小时，快充≤1小时满足全天门诊需求。

6.电池类型：锂离子电池（可拆卸），便于更换及长期维护。

7.照射模式:标准/渐进/软启动模式（支持0-15s定时）减少树脂收缩微渗漏。

8.安全防护:内置滤光片（阻隔>500nm杂光），配备防护眼镜，保护医护及患者视网膜。

9.可移动式的，无线。

三、宫腔镜膨宫机的技术需求

宫腔镜膨宫机的核心技术需求是精准恒压 / 恒流、安全监测、稳定灌流、人机友好、兼容耐用，满足宫腔镜检查与手术的宫腔扩张、视野维持与液体管理需求。以下为完整技术需求框架：

一、核心功能需求

1.膨宫模式

1.1支持恒压模式（优先）与恒流模式双模式切换，适配检查 / 电切 / 冷刀等不同场景。

1.2恒压：自动调节流速维持设定压力；恒流：固定流速，压力随宫腔阻力变化。

2.压力控制

2.1设定范围：15–150 mmHg（临床常用 60–100 mmHg），最高阈值≤200 mmHg。

2.2调节精度：≤±1 mmHg，压力波动≤±3 mmHg。

2.3具备超压自动泄压与声光报警，防止子宫穿孔。

3.流速 / 流量控制

3.1流速设定：0–500 mL/min（常用 200–400 mL/min），精度≤±5 mL/min。

3.2实时计量：入液量、出液量、净吸收量（差值），精度 ±5 mL。

3.3支持大流量快速膨宫（≥400 mL/min）与低流量精细操作。

4.安全监测与报警

4.1压力异常：超压 / 欠压 / 压力骤降（穿孔预警）。

4.2流量异常：流速过低 / 过高、管路堵塞 / 脱落。

4.3气泡报警：管路进气，防止空气栓塞。

4.4液体失衡：净吸收量超限（≥1000 mL）预警。

4.5泵故障 / 传感器异常自检与提示。

5.液体管理

5.1适配介质：生理盐水、5% 葡萄糖、甘露醇等，无腐蚀、无结晶。

5.2双路 / 双袋进液，减少气泡，支持连续供液。

5.3回流顺畅，防虹吸，带过滤（≥0.2 μm）防堵塞。

二、硬件与结构需求

1.泵体与驱动

1.1蠕动式 / 滚动挤压式泵头，无接触、无泄漏、易维护。

1.2双压力传感器（机器端 + 宫腔端），补偿高度差（±50 cm）。

1.3噪音≤70 dB (A)，连续运行稳定。

2.显示与操作

2.1≥7 英寸彩色触摸屏，中文界面，显示：设定 / 实际压力、流速、入 / 出 / 净液量、报警状态。

2.2脚踏开关 + 面板双控，支持术中快速调节。

2.3参数记忆（≥5 组），一键调用常用设置。

3.管路与耗材

3.1医用级 PVC / 硅胶管路，耐高压、耐高温高压 / 低温等离子消毒。

3.2一次性无菌管路 + 可重复使用管路可选，非计数式。

3.3快速接头，防接反，防漏，适配主流宫腔镜接口。