附件

光固化机技术参数

1.光源类型：LED冷光源，低产热，避免牙髓刺激。

2.光强范围≥1,200 mW/cm²（可调节，步进≥3档）。

3.波长范围430-490 nm（峰值460±10nm）匹配通用型树脂。

4.照射头尺寸*|直径8-10mm，可360°旋转适应后牙窄小操作空间。

5.续航能力**|满电支持≥200次照射（单次10s）/ 连续工作≥2小时，快充≤1小时满足全天门诊需求。

6.电池类型：锂离子电池（可拆卸），便于更换及长期维护。

7.照射模式:标准/渐进/软启动模式（支持0-15s定时）减少树脂收缩微渗漏。

8.安全防护:内置滤光片（阻隔>500nm杂光），配备防护眼镜，保护医护及患者视网膜。

9.可移动式的，无线。