附件：

一、设备作用：

通过对肢体多腔气囊序贯性充气加压，模拟肌肉泵作用，促进静脉血液及淋巴液回流，有效预防深静脉血栓及肺栓塞；减轻肢体水肿，改善局部循环障碍，缓解肌肉疲劳与疼痛；辅助康复训练，适用于术后、长期卧床、偏瘫、糖尿病足等患者，提升整体康复疗效。

二、功能简介:

设备采用多腔气囊序贯充气加压模式，模拟肢体肌肉泵作用，通过周期性压力变化促进静脉血及淋巴液从远端向近端回流。主要功能包括：预防深静脉血栓形成，消除术后或卧床导致的肢体水肿，改善局部微循环，缓解肌肉疲劳及疼痛，辅助治疗糖尿病足、周围血管病等。

三、主要技术参数:

1.电源电压：AC220V,频率50Hz；

2.输入功率：60VA；

3.压强输出范围：治疗压强输出调节范围是0~240mmHg，8档可调。

4.输出压强维持：输出维持在3 kPa以上的时间应不大于10min；

5.时间设定：治疗定时0-90min，误差不大于±2%，最大误差不超过±1min。；

6.工作模式：具有6种基础治疗模式，可以根据实际治疗需求进行选择；.........

四、配置清单:

气囊：每个气囊通道数8腔，具备压力监测功能，单腔压力可以调节为零

五、专用耗材:无

六、质保及售后服务