## 临床申请设备
临床医用设备报名表
序号 | 申报科室 | 申请设备名称 | 数量 | 需求、用途 | 型号 | 主要技术参数 | 功率（W） | 单价（万元） | 总金额（万元） | 质保 | 设备使用年限 | 生产企业 | 供应商 | 联系人 | 联系电话
1 | 影像科 | 长骨拼接摄影系统 | 1 | 评估全脊柱、全下肢等情况；完全兼容万东新东方1000SA数字X线摄影系统（DR)，支持全脊柱、全下肢等大范围图像自动拼接，确保图像无缝拼接处理，辅助自动测量、角度分析、曲度评估等，质保≥5年
2 | 康复治疗中心 | 神经肌肉电刺激仪 | 2 | 通过低频电脉冲刺激神经或肌肉，诱发节律性收缩，增强肌力、防治肌肉萎缩、改善局部循环、缓解痉挛，促进脑卒中及脊髓损伤患者的运动功能重建，提升康复效果。 1、输出波形：脉冲波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波。 2 输出频率：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲频率为500Hz调制波频率为0.5Hz～5Hz。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz。允差为每档最高频率的±15%。 3、脉冲宽度和调制波脉宽：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲宽度为1ms，调制波脉宽为10ms。允差±30%。 治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲宽度为10ms。允差±30%。 4、输出强度：仪器各路独立输出,在500Ω负载阻抗时,每路输出电流峰值Ip从0mA～100mA连续可调。最大输出值允差±30%。 5、定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±10%。 6、 连续工作时间：仪器连续工作时间不少于4h。
备注：不得删除、变动表格