附件：

- 设备作用

通过低频电脉冲刺激神经或肌肉，诱发节律性收缩，增强肌力、防治肌肉萎缩、改善局部循环、缓解痉挛，促进脑卒中及脊髓损伤患者的运动功能重建，提升康复效果。

- 功能简介

设备具备多通道独立输出，频率、脉宽、强度连续可调，可分别刺激运动神经、肌肉或感觉神经，实现神经肌肉功能重建、缓解痉挛、改善循环等作用。设备配有电流监测及安全保护功能，操作简便，适用于临床康复治疗。

三、主要技术参数

1.输出波形：脉冲波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波。

2.输出频率：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲频率为500Hz调制波频率为0.5Hz～5Hz。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz。允差为每档最高频率的±15%。

3.脉冲宽度和调制波脉宽：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲宽度为1ms，调制波脉宽为10ms。允差±30%。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲宽度为10ms。允差±30%。

4.输出强度：仪器各路独立输出,在500Ω负载阻抗时,每路输出电流峰值Ip从0mA～100mA连续可调。最大输出值允差±30%。

5.定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±10%。

6.连续工作时间：仪器连续工作时间不少于4h。

四、质保及售后服务

质保两年，使用年限8年。