附件：

产品参数

1、整机要求：

1.1 便携一体式监护仪,整机无风扇设计。

1.2 ≥10英寸彩色液晶显示屏，分辨率≥800*600，≥9通道波形显示。

1.3 标配锂电池，工作时间≥4小时。

1.4 安全规格：ECG,TEMP,SpO2,NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.5 监护仪设计使用年限≥10年。

1.6 主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落，提供说明书或彩页证明文件。

2、监测参数：

2.1 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。

2.2 采用ECG多导同步分析技术。

2.3 心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s≥4种选择。

2.4 具备智能导联脱落监测功能。

2.5 提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等。

2.6 提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-250。

2.7 血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%。

2.8 采用抗干扰和弱灌注血氧技术。

2.9 无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式，支持整点测量。

2.10 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30～290mmH。

2.11 提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等。

3、系统功能：

3.1 具有三级声光报警，参数报警级别可调。

3.2 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

3.3 具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式≥5种工作模式。

3.4 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

3.5 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.6 支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。

3.7 主机集成附件收纳箱，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置。

3.8 主机面板上有报警复位键、报警暂停键、NIBP、波形冻结、主菜单等实体按键（非屏幕快捷键）。

3.9 支持它床观察，可同时监视≥10它床的报警信息。

4、配置要求：

4.1 主机≥1套

4.2 锂电池≥1快

4.3 国标电源线≥1条

4.4 心电算法（3/5导ARR+ST）≥1套

4.5 美标+儿童+3导+按扣式+一体式+心电电极≥1套

4.6 电极片+导联线+电缆：5导,儿童,按扣,抗除颤型,AHA≥1套

4.7 血氧探头（儿童，绑带式，一体式）≥1套

4.8 儿童袖套(大、中、小)≥1套