附件:

- 设备作用：完成全脊柱、双下肢图像拼接。

二、功能简介:全自动长骨拼接，支持全脊柱、双下肢等大范围图像自动拼接。

三、主要技术参数:

1.★须与医院现有数字摄影系统（DR）完全兼容,支持与主机无缝对接，实现曝光参数、图像采集、拼接控制一体化操作，无需额外加装转接模块。

2.★模块软硬件与现有数字摄影系统（DR）工作站系统兼容，支持图像在原厂工作站实时预览、拼接处理、存储及DICOM传输，保留主机原有影像后处理功能；

3.★全自动长骨拼接，支持全脊柱、双下肢等大范围图像自动拼接，支持图像自动拼接、测量、标注；

4.★图像无缝拼接处理，支持多幅图像自动拼接生成脊柱正位、侧位像、下肢正位像。

5.系统对接能力，提供支持与医院HIS/PACS系统通过DICOM3.0标准对接；

6.法律法规要求，需要符合满足国家放射、辐射相关法律法规要求。

四、配置清单:

1.软件：全脊柱拼接工作站，专用软件平台，支持图像自动拼接、测量、标注；

2.硬件：具备患者拼接台、背板具备测量尺；

3.防护用品配套：含铅衣、铅帽、铅围脖、铅围裙各一件（≥0.35mmpb)，移动防护屏一套（2mmpb)（备注：铅围脖需要长条形）。

五、专用耗材:无

六、质保及售后服务

1.整机质保≥五年；

2.本地化服务，要求供应商在省内设有常驻售后服务机构，满足远程服务。

七、现有设备信息

型号：万东新东方1000SA数字摄影系统（DR)

八、兼容性保障要求

1.供应商须在议价响应文件中提供与现有万东新东方1000SA数字摄影系统（DR)兼容的承诺函，格式自拟，加盖公章。

2.中标后，供应商须在设备安装调试时进行现场兼容性测试。测试不通过视为无法满足采购需求，采购人有权拒绝验收并取消其中标资格。