## Sheet1 (2)
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 规格型号 | 主要性能要求 | 我院现有配套 设备名称
1 | HC2026421 | 一次性使用吸痰包 | F8 | 独立灭菌包装，型号F8
2 | HC2026422 | 理疗电极片 | 60*80mm | 需增加规格60*80mm,粘附性：吊重量200g砝码，30s不会出现脱落。电性能：导电胶表面电阻值应在≤250kΩ。
3 | HC2026423 | 艾绒 | 500g/袋 | 艾绒比例 25:1，采用 3 年及以上陈纯艾叶加工，不掺艾杆及其他植物纤维；绒体金黄细腻蓬松，硬梗极少；含水率≤12%，无机杂质≤0.8%，不添加香精、助燃剂等化学物质；燃烧平稳温和，无火星飞溅，艾灰灰白不易脱落，烟气为纯正艾草清香；微生物、重金属符合灸材安全要求；密封防潮包装，附产品合格证。
4 | HC2026424 | 一次性使用浮针 | 中号 | 一次性使用浮针（中号），复式套管结构；实心针芯材质 0Cr18Ni9 奥氏体不锈钢，针芯 52mm±0.4mm，直径 0.6mm±0.05mm；软套管为医用无毒聚氯乙烯，针座保护套管为聚丙烯；环氧乙烷灭菌，无菌无热原，一次性使用；针芯硬度≥350HV0.2，韧性良好无断裂；针芯与针座、软套管与管座连接牢固，带针尖回缩卡槽；软套管反复折弯无开裂；针尖斜面光滑无毛刺，进针顺畅；单支独立无菌纸塑包装，标识齐全，随货附合格证、注册证资料
5 | HC2026425 | 金黄色葡萄球菌标准菌株ATCC25923 | 株 | 符合标准菌株的性能要求 | 细菌鉴定仪
6 | HC2026426 | 金黄色葡萄球菌标准菌株ATCC29213 | 株 | 符合标准菌株的性能要求 | 细菌鉴定仪
7 | HC2026427 | 大肠埃希菌标准菌株ATCC25922 | 株 | 符合标准菌株的性能要求 | 细菌鉴定仪
8 | HC2026428 | 铜绿假单胞菌标准菌株ATCC27853 | 株 | 符合标准菌株的性能要求 | 细菌鉴定仪
9 | HC2026429 | 粪球菌标准菌株ATCC29212 | 株 | 符合标准菌株的性能要求 | 细菌鉴定仪
10 | HC2026430 | 白假丝酵母菌标准菌株ATCC90029 | 株 | 符合标准菌株的性能要求 | 细菌鉴定仪
11 | HC2026431 | 血琼脂平板 | 包 | 规格：70mm,用于细菌培养 | CO2细菌培养仪
12 | HC2026432 | 巧克力色血琼脂平板 | 包 | 规格：70mm,用于细菌培养 | CO2细菌培养仪
13 | HC2026433 | 一次性无菌痰杯 | 个 | 无菌，40ml、手掀盖 | 无
14 | HC2026434 | 显微镜盖玻片 | 100片/盒 | 规格：24*32mm,玻片透光清晰 | 显微镜
15 | HC2026435 | 肌红蛋白检测试剂 | 100人份/盒 | 1.空白限：不高于5.0ng/ml； 2.线性:在20ng/ml-100ng/ml范围内，线性相关系数r不低于0.99000； 3.特异性：测定含量为2.5ng/ml血红蛋白、500ng/ml心肌肌钙蛋白I、500ng/ml肌酸激酶同工酶（CK-MB),结果均不高于10.0ng/ml; 4.重复性：变异系数CV（%）<15.0%. | 安图PLUS2000化学发光仪
16 | HC2026436 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂（胶体金法） | 10-25人分/盒 | 阴性对照品符合率≥95%，阳性对照品符合率需达100%，保障阴阳性结果的准确性。
17 | HC2026437 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂（胶体金） | 10-25人分/盒 | 阴性对照品符合率≥95%，阳性对照品符合率需达100%，保障阴阳性结果的准确性。
18 | HC2026438 | 一次性使用治疗巾 | （90-110)cm | 1、一次性使用；2、无菌