附件：
1、 设备作用：是种植牙手术核心动力操作器械，全程负责牙槽骨备洞、种植体植入、 骨修整等外科操作， 适配单颗、 多颗、全口即刻负重、上颌窦提升等各类种植手术。
二、功能简介
1.牙槽骨逐级备洞（最基础用途）：搭载1:1/16:1/20:1/27:1多减速比齿轮， 低速大扭矩输出（15–2000rpm）， 夹持种植先锋钻、扩孔钻、成型钻， 逐层切削牙槽骨， 精准制备适配种植体型号的种植窝洞；20:1 标准减速机头扭力充足，软硬骨都能平稳切削，避免骨劈裂、骨损伤。
2.种植体旋入植入、攻丝操作： 高扭矩输出（机头最大  55Ncm，整套系统最高80Ncm）， 可控扭力完成攻丝、种植体拧入， 实时匹配种植机扭矩监控， 防止扭力过大造成骨挤压坏死、扭力不足导致种植体初期稳定性差， 满足即刻负重、全口修复高稳定要求。
3.复杂骨外科修整手术
4.术中持续冷却降温，保护骨组织：机头自带外置固位式独立冷却水通道， 术中持续输送生理盐水精准冲洗钻削位点， 带走骨切削产生高温 ，避免骨组织热坏死 ，保障种植骨结合成功率； 冷却水4档可调， 适配不同骨密度手术需求。
三、主要技术参数:
1. 变速传动比：原厂支持≥4种标准传动速比，包含1:1、16:1、20:1、27:1， 标配20:1种植专用减速机头， 适配钻孔、扩孔、植体植入全流程。
2.机头工作转速：弯手机输出转速区间≥15–2000rpm，低速扭矩输出稳定，避免骨组织灼伤。
3.马达输入最高转速 配套原厂LED马达最高空载转速≥40000rpm， 无级连续调速。
4.扭矩性能： 整套系统最大输出扭矩≥80Ncm ，扭矩可调范围覆盖≥5–80Ncm， 满足软硬骨、即刻负重、上颌窦外提升手术需求单手机机头最大扭矩≥55Ncm， 双重扭矩安全冗余。
5.机头结构消毒设计：机头两段式可拆卸分体结构，无清洗死角；整机可135℃高温高压反复灭菌，机头可拆卸无需工具 ，符合院感规范，匹配江西公立医院消毒质控要求。
6.光纤LED 照明：内置一体式光纤LED光源， 无影照明， 照度均匀，无需额外外接光源管线。
7.冷却供水系统：机头集成带固位卡扣外置独立冷却水喷头，防脱落、 防偏移，生理盐水冷却精准覆盖种植位点。
8.车针夹持标准： 国际通用ISO 3964E型接口， 适配φ2.35mm标准外科种植车针，按压式一键卸针，夹持稳固无跳动，车针最大夹持长度≥36mm。
四、配置清单:
需适配在用MASTERsurg LUX Wireless种植机
五、质保及售后服务：
[bookmark: _GoBack]整机设计使用寿命≥ 10年， 原厂整机质保≥2年， 种植弯手机质保≥ 1年。


综合评分法方案
	（一）价格评分：30分

	评审内容
	分值

	价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算：
磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）*30
	30分

	（二）技术评审：45分

	技术指标及要求
	完全响应磋商文件“第五章货物需求表及采购需求”一、技术需求中所有实质性条款，任何一项不满足投标无效。
评审依据：技术需求响应/偏离表。
	符合性审查

	技术加分项（45分）
	1.A需求：具有CE标识，满足得5分；本项最高得5分。
评审依据:响应文件提供设备生产厂家的技术白皮书或第三方检测机构出具的报告加盖生产厂家公章予以佐证，未提供或提供不合格不得分。
	5分

	
	2.B需求：手机接口处具有锁定装置，可以和现有马达形成互锁效果。满足得10分，本项最高得10分。
评审依据:响应文件提供设备生产厂家的技术白皮书或第三方检测机构出具的报告加盖生产厂家公章予以佐证，未提供或提供不合格不得分。
	10分

	
	3.C需求：传动系统与现有种植机马达为同一校准体系。满足得30分，本项最高得30分。
评审依据:响应文件提供设备生产厂家的技术白皮书或第三方检测机构出具的报告加盖生产厂家公章予以佐证，未提供或提供不合格不得分。
	30分

	（三）商务评审：（25分)

	商务
条款
	完全响应磋商文件“第五章货物需求表及采购需求”二、商务条件中所有实质性条款，任何一项不满足投标无效。
评审依据：商务需求响应/偏离表。
	符合性审查

	来源（20分）
	具有原种植机品牌原厂授权。满足得20分，最高得20分。
	20分

	业绩(5分)
	供应商提供2020年（以合同签订时间为准）至磋商截止时间至具有内类似项目业绩，每提供一份得2.5分，最高得5分。
评审依据：响应文件提供业绩中标通知书或者合同予以佐证，未提供或提供不合格不得分。
	5分



