附件：
一、设备作用：抢救病人时气管插管用。
二、功能简介：
1.携带方便，充电时间≤3小时，待机时间≥3.5小时以上。
2.配套使用一次性喉镜片，有效降低交叉感染风险。
3.聚焦清晰，画面清晰，易于气管插管。
4.显示屏≥3英寸，能上下0°-110°及左右0°-270°转动 ·画面翻转。
5.适配喉镜片具有防雾功能。
6.使用年限≥5年。
三、主要技术参数：
1.整体部件
(1)一体化设计，避免频繁分离引起的接触不良，喉镜片与显示组件直插式定位结构。
(2)无需预热，开机可用于插管，开机时间≤5秒。
(3)一台主机可适配所有规格喉镜片，适配儿童、成人、肥胖等人群。
2.显示屏
大小≥3英寸，清晰度高，防水。
3.CMOS摄像头，非光导纤维导光，不易损坏。
4.可重复充电并蓄电功能，方便携带，电池寿命，充电次数≥300次。
四、配置清单：
1.主机及显示屏2.喉镜柄3.充电线4.使用说明书5.出厂合格证6.维修(维护)单
五、质保及售后服务
能24小时及时故障响应，紧急调配相关产品使用。
6、 专用耗材：有、专机专用、是医保（可收费）
耗材名称：一次性视频喉镜片 规格型号：大、中、小
特别说明：
1. [bookmark: _GoBack]本项目拟采购手持式麻醉视频喉镜，本次采购标的仅为设备，配套使用一次性视频喉镜片不纳入本次采购及成交范围。

