附件：
产品参数：
1、整机要求：
1.1 便携一体式监护仪,整机无风扇设计。
*1.2 ≥10英寸彩色液晶显示屏，分辨率≥800*600，≥8通道波形显示。
1.3 标配锂电池，工作时间≥4小时。
1.4 安全规格：ECG,TEMP,SpO2,NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
1.5 监护仪设计使用年限≥10年。
*1.6 主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落，提供说明书或彩页证明文件。
2、监测参数：
2.1 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。
2.2 采用ECG多导同步分析技术。
2.3 心电波形速度支持25和50mm/s≥2种选择。
2.4 具备智能导联脱落监测功能。
2.5提供SpO2和PR的实时监测	，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-250。
2.6 血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，
2.7采用抗干扰和弱灌注血氧技术。
2.8 无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式，支持整点测量。
2.9 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30～290mmH。
2.10 提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等。
3、系统功能：
3.1 具有三级声光报警，参数报警级别可调。
3.2 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。
3.3 可选监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式≥5种工作模式。
3.4 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。
3.5 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。
*3.6 支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。
3.7 主机集成附件收纳箱，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置。
3.8 支持它床观察，可同时监视≥10它床的报警信息。
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4.1 主机≥1套
4.2 锂电池≥1块
4.3 国标电源线≥1条
4.4 心电算法（3/5导ARR+ST）≥1套
4.5 美标+成人（及儿童）+3导+按扣式+一体式+心电电极≥1套
4.6 电极片+导联线+电缆：5导,儿童,按扣,抗除颤型,AHA≥1套
4.7 血氧探头（儿童，绑带式，一体式）≥1套
4.8 成人及儿童袖套)≥1套
