## 检验
耗材编号 | 序号 | 需要的耗材名称 | 主要性能要求 | 我院现有配套 | 规格
设备名称
HC2025232 | 1 | 一次性使用末梢采血针 | 外观：产品表面应光滑，无毛刺、裂纹、变形等缺陷，针尖应锐利且无弯曲。无菌：产品需经过辐照或环氧乙烷灭菌，确保针尖及接触人体的部位无菌。尺寸要求：钢针直径、针尖露出部分长度需符合设计规格，偏差应在允许范围内。包装完整性：包装应密封良好，能有效防止微生物污染。有效期：产品需明确有效期，且在有效期内保持无菌、性能稳定。 | 无 | 50支/盒 23G
HC2025238 | 2 | 吗啡/甲基安非他明/氯胺酮/亚甲二氧基甲基安非他明/四氢大麻酚酸联合检 | 用于快速筛查，能准确检测出尿液中特定毒品的最低浓度阈值。试剂应具有高度特异性，避免与其他药物、代谢产物或尿液成分产生交叉反应，降低假阳性率。 |  | 25人份/盒
HC2025239 | 3 | 香柏油 | 需具有高度透明性，无明显杂质或颜色，确保光线能均匀透过，避免对成像质量产生干扰，保证在油镜下能清晰观察样本细节。 |  | 25ml
HC2025240 | 4 | 精密PH试纸（5.5-9） | 在pH 5.5-9范围内，试纸应能清晰、均匀地变色，颜色过渡自然，无明显色差或变色不均现象。不同批次的试纸需保持一致的变色特性，以确保测量结果的稳定性和可重复性 |  | PH:5.5-9
HC2025241 | 5 | PH试纸（1-14） | 能够在pH 1-14范围内对溶液酸碱度进行粗略判断，误差小于1个pH单位左右。颜色变化应与标准比色卡匹配，确保不同pH值对应的颜色区分明显，便于快速读取结果 |  | PH:1-14
HC2025242 | 6 | 乙肝五项检测卡（胶体金法） | 阴性参考品符合率：对已知阴性样本的检测结果需达到100%准确 |  | 1人份/袋
HC2025244 | 7 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体（IgG）检测试剂（酶联免疫法） | 阴性对照品符合率≥95%，阳性对照品符合率需达100%，保障阴阳性结果的准确性。 |  | 48人份/盒
HC2025245 | 8 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgM检测试剂盒（酶联免疫法） | 阴性对照品符合率≥95%，阳性对照品符合率需达100%，保障阴阳性结果的准确性。 |  | 48人份/盒
HC2025246 | 9 | 人类巨细胞病毒抗体（IgG）检测试剂盒（酶联免疫法） | 阴性对照品符合率≥95%，阳性对照品符合率需达100%，保障阴阳性结果的准确性。 |  | 48人份/盒
HC2025247 | 10 | 人类巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 阴性对照品符合率≥95%，阳性对照品符合率需达100%，保障阴阳性结果的准确性。 |  | 48人份/盒
HC2025248 | 11 | 弓形虫抗体（IgG）检测试剂盒（酶联免疫法） | 阴性对照品符合率≥95%，阳性对照品符合率需达100%，保障阴阳性结果的准确性。 |  | 48人份/盒
HC2025249 | 12 | 弓形虫IgM抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 阴性对照品符合率≥95%，阳性对照品符合率需达100%，保障阴阳性结果的准确性。 |  | 48人份/盒
HC2025250 | 13 | 风疹病毒抗体（IgG）检测试剂盒（酶联免疫法） | 阴性对照品符合率≥95%，阳性对照品符合率需达100%，保障阴阳性结果的准确性。 |  | 48人份/盒
HC2025251 | 14 | 风疹病毒IgM抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 阴性对照品符合率≥95%，阳性对照品符合率需达100%，保障阴阳性结果的准确性。 |  | 48人份/盒
HC2025253 | 15 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒（胶体金法） | 能够检测出低浓度的沙眼衣原体抗原，通常要求最低检出量不高于特定阈值（如4×10³ IFU/mL），确保对感染早期或抗原含量较低的样本也能准确检测。 |  | 20人份/盒
HC2025255 | 16 | 细菌生化鉴别试剂（氧化酶试剂） | 特异性：应能准确区分氧化酶阳性和阴性细菌，避免假阳性或假阴性结果；灵敏度：需能检测出微量氧化酶活性，确保阳性结果的可靠性 |  | 20片/瓶
HC2025256 | 17 | 微生物药敏试纸（奥扑托新）（扩散法（K-B法）） | 敏感菌株需产生≥14mm抑菌圈，耐药菌株无抑菌圈或圈径＜14mm |  | 20片/瓶
HC2025257 | 18 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））亚胺培南（药敏纸片） | 敏感菌株需产生≥14mm抑菌圈，耐药菌株无抑菌圈或圈径＜14mm |  | 20片/瓶
HC2025258 | 19 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））四环素（药敏纸片） | 敏感菌株需产生≥14mm抑菌圈，耐药菌株无抑菌圈或圈径＜14mm |  | 20片/瓶
HC2025259 | 20 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））左氧氟沙星（药敏纸片） | 敏感菌株需产生≥14mm抑菌圈，耐药菌株无抑菌圈或圈径＜14mm |  | 20片/瓶
HC2025260 | 21 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））头孢呋辛（药敏纸片） | 敏感菌株需产生≥14mm抑菌圈，耐药菌株无抑菌圈或圈径＜14mm |  | 20片/瓶
HC2025261 | 22 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））头孢西丁（药敏纸片） | 敏感菌株需产生≥14mm抑菌圈，耐药菌株无抑菌圈或圈径＜14mm |  | 20片/瓶
HC2025262 | 23 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））头孢曲松（药敏纸片） | 敏感菌株需产生≥14mm抑菌圈，耐药菌株无抑菌圈或圈径＜14mm |  | 20片/瓶
HC2025263 | 24 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））克拉霉素（药敏纸片） | 敏感菌株需产生≥14mm抑菌圈，耐药菌株无抑菌圈或圈径＜14mm |  | 20片/瓶
HC2025264 | 25 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））红霉素（药敏纸片） | 敏感菌株需产生≥14mm抑菌圈，耐药菌株无抑菌圈或圈径＜14mm |  | 20片/瓶
HC2025265 | 26 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））复方新诺明（甲氧苄啶/磺胺甲恶唑）（药敏纸片） | 敏感菌株需产生≥14mm抑菌圈，耐药菌株无抑菌圈或圈径＜14mm |  | 20片/瓶
HC2025266 | 27 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））氨苄西林（药敏纸片） | 敏感菌株需产生≥14mm抑菌圈，耐药菌株无抑菌圈或圈径＜14mm |  | 20片/瓶
HC2025267 | 28 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））阿莫西林-棒酸（药敏纸片） | 敏感菌株需产生≥14mm抑菌圈，耐药菌株无抑菌圈或圈径＜14mm |  | 20片/瓶
HC2025268 | 29 | 微生物药敏试纸（扩散法（K-B法））阿奇霉素（药敏纸片） | 敏感菌株需产生≥14mm抑菌圈，耐药菌株无抑菌圈或圈径＜14mm |  | 20片/瓶
HC2025269 | 30 | 便隐血检测试剂盒（胶体金法） | 能检测出粪便中血红蛋白的最低浓度，动物血红蛋白、维生素C、含过氧化物酶的绿叶蔬菜、硫酸亚铁等铁剂等，确保这些物质不会干扰检测结果 |  | 100人份/盒
HC2025270 | 31 | 支原体（Uu/Mh）分离培养药敏试剂盒（微生物检验法） | 批内和批间重复性检测结果的一致性需达到规定标准，确保检测结果的可靠性。能准确区分支原体的生长和药物敏感性，避免假阳性或假阴性结果 |  | 20人份/盒
HC2025271 | 32 | 显微镜擦镜纸 | 擦镜纸表面应平整光滑，无明显褶皱或凹凸不平，以保证擦拭时与镜头充分接触，实现均匀清洁 |  | 100片/本
HC2025272 | 33 | 乳酸酚棉蓝染色液 | 能特异性地将真菌细胞壁染成蓝色，使真菌的菌丝、孢子等结构清晰可见，背景呈淡蓝色，便于在显微镜下观察和区分真菌形态 |  | 4*10ml
HC2025273 | 34 | 01群霍乱弧菌诊断血清 | 诊断血清应能特异性地识别O1群霍乱弧菌的O抗原，与其他弧菌或肠道细菌的抗原无交叉反应，确保检测结果的准确性，避免假阳性 |  | 1ml/瓶*11瓶
HC2025274 | 35 | MH琼脂 | 纯度需达到微生物培养级标准；凝胶强度适中，确保培养基固化后质地均匀、稳定，便于操作和观察菌落形态。透明度。透明度高，无明显浑浊或杂质，便于清晰观察菌落生长情况及药敏试验中的抑菌圈。溶解性与稳定性。易溶于热水，溶解后溶液澄清，无结块或沉淀现象。在高温灭菌（如121℃，15分钟）后仍保持稳定，不会因灭菌导致凝胶性能改变。 |  | 250g/瓶
HC2025275 | 36 | SS琼脂 | 纯度需达到微生物培养级标准；凝胶强度适中，确保培养基固化后质地均匀、稳定，便于操作和观察菌落形态。透明度。透明度高，无明显浑浊或杂质，便于清晰观察菌落生长情况及药敏试验中的抑菌圈。溶解性与稳定性。易溶于热水，溶解后溶液澄清，无结块或沉淀现象。在高温灭菌（如121℃，15分钟）后仍保持稳定，不会因灭菌导致凝胶性能改变。 |  | 250g
HC2025276 | 37 | 沙保罗氏琼脂 | 纯度需达到微生物培养级标准；凝胶强度适中，确保培养基固化后质地均匀、稳定，便于操作和观察菌落形态。透明度。透明度高，无明显浑浊或杂质，便于清晰观察菌落生长情况及药敏试验中的抑菌圈。溶解性与稳定性。易溶于热水，溶解后溶液澄清，无结块或沉淀现象。在高温灭菌（如121℃，15分钟）后仍保持稳定，不会因灭菌导致凝胶性能改变。 |  | 250g
HC2025277 | 38 | 胰蛋白胨大豆琼脂 | 纯度需达到微生物培养级标准；凝胶强度适中，确保培养基固化后质地均匀、稳定，便于操作和观察菌落形态。透明度。透明度高，无明显浑浊或杂质，便于清晰观察菌落生长情况及药敏试验中的抑菌圈。溶解性与稳定性。易溶于热水，溶解后溶液澄清，无结块或沉淀现象。在高温灭菌（如121℃，15分钟）后仍保持稳定，不会因灭菌导致凝胶性能改变。 |  | 250g
HC2025278 | 39 | 营养琼脂培养基 | 纯度需达到微生物培养级标准；凝胶强度适中，确保培养基固化后质地均匀、稳定，便于操作和观察菌落形态。透明度。透明度高，无明显浑浊或杂质，便于清晰观察菌落生长情况及药敏试验中的抑菌圈。溶解性与稳定性。易溶于热水，溶解后溶液澄清，无结块或沉淀现象。在高温灭菌（如121℃，15分钟）后仍保持稳定，不会因灭菌导致凝胶性能改变。 |  | 250g
HC2025279 | 40 | 营养肉汤培养基 | 纯度需达到微生物培养级标准；凝胶强度适中，确保培养基固化后质地均匀、稳定，便于操作和观察菌落形态。透明度。透明度高，无明显浑浊或杂质，便于清晰观察菌落生长情况及药敏试验中的抑菌圈。溶解性与稳定性。易溶于热水，溶解后溶液澄清，无结块或沉淀现象。在高温灭菌（如121℃，15分钟）后仍保持稳定，不会因灭菌导致凝胶性能改变。 |  | 250g
HC2025280 | 41 | 中国蓝玫瑰酸琼脂 | 纯度需达到微生物培养级标准；凝胶强度适中，确保培养基固化后质地均匀、稳定，便于操作和观察菌落形态。透明度。透明度高，无明显浑浊或杂质，便于清晰观察菌落生长情况及药敏试验中的抑菌圈。溶解性与稳定性。易溶于热水，溶解后溶液澄清，无结块或沉淀现象。在高温灭菌（如121℃，15分钟）后仍保持稳定，不会因灭菌导致凝胶性能改变。 |  | 250g/瓶
HC2025281 | 42 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试 | 敏感性、特异性符合相关要求 |  | 120人份
HC2025282 | 53 | 甲型肝炎病毒IgM抗体诊断试剂（酶联免疫法） | 阴性参考品符合率>90%,阳性参考品符合率>90%，CV<15% |  | 48人份/盒
HC2025287 | 43 | 网织红细胞染色液 | 能特异性地将网织红细胞胞质中的RNA染成清晰的蓝色或蓝绿色网状结构，与成熟红细胞明显区分。背景清晰，无非特异性染色或干扰，便于准确计数和观察。 |  | 6*20ml
HC2025289 | 44 | 甲醇 | AR级，外观：无色透明液体，无机械杂质。 |  | 500ml
HC2025303 | 45 | 电解质去蛋白液（离子选择电极法） | 能快速、彻底地去除样本中的蛋白质，不腐蚀或损坏电极膜，且不影响电极的敏感性和选择性 | 康立K-Lite8G电解质仪 | ENZ型，2ml*3支
HC2025304 | 46 | 采样针清洗液 | 能有效去除采样针表面的蛋白质、血渍、脂类残留物及微生物污染，不腐蚀采样针的金属表面 | 康立K-Lite8G电解质仪 | 5ml*10支
HC2025305 | 47 | 多参数电解质分析仪用质控液（离子选择性电极法） | 质控液的浓度值应与标示值高度一致，偏差需符合标准要求，CV<5%，质控液的浓度应覆盖仪器的常用检测范围，例如钾离子浓度范围可能为0.5～15mmol/L，钠离子为30～200mmol/L，氯离子为30～200mmol/L. | 康立K-Lite8G电解质仪 | AFT-IQC型 1.0ml×10支
HC2025306 | 48 | 多参数电解质分析仪用内充液（离子选择性电极法） | 内充液离子类型需与参比电极的可逆反应关键离子一致，离子浓度应适配电极反应需求 | 康立K-Lite8G电解质仪 | AFT-IL型 R2：参比电极内充液20ml
HC2025307 | 49 | 多参数电解质分析仪用内充液（离子选择性电极法） | 内充液离子类型需与参比电极的可逆反应关键离子一致，离子浓度应适配电极反应需求 | 康立K-Lite8G电解质仪 | AFT-IL 型 0.8ml*5支/盒
HC2025308 | 50 | 电极调理液（离子选择电极法） | 调理液需能稳定溶液的离子强度，确保电极响应不受溶液中其他离子浓度变化的影响，调理液的pH值需保持在特定范围内 | 康立K-Lite8G电解质仪 | AFT-ISEC8型，0.8ml*5支
HC2025309 | 51 | 多参数电解质分析仪用测定试剂（离子选择性电极法、量压法） | 试剂需与仪器配套校准，确保测量结果与标准值偏差在允许范围内（如±2%以内），试剂应能有效排除共存离子干扰 | 康立K-Lite8G电解质仪 | AFT-A8型
HC2025049 | 52 | 一次性无菌痰杯 | 适用于装痰培养、尿培养的标本 |  | 40ml/手掀盖